Soạn thảo

Ngày …/…/…

(Đã ký)

DS Hoàng Đức Thuận

Kiểm tra

Ngày …/…/…

(Đã ký)

Ths. Đinh Thị Thúy Hà

Phê duyệt

Ngày …/…/…

(Đã ký)

TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan

Nơi nhận:

- Văn phòng Khoa

- Các bộ môn

# MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Chuẩn hóa việc sử dụng máy đo quang 2550 UV-VIS trong phòng thí nghiệm.

# PHẠM VI ỨNG DỤNG

Phòng thực hành sinh học phân tử.

# ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Tất cả giảng viên, kỹ thuật viên và sinh viên thực hành tại bộ môn.

# CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

# Điều chỉnh trước khi đo

- Bật công  tắc nguồn. Khởi động trong vòng 15 phút trước khi đo.

- Xoay nút chỉnh bước sóng đến bước sóng yêu cầu. Giá trị bước sóng được thể hiện trong màn hình hiển thị bước sóng.

- Đặt cuvet  trống và cuvet ngăn ánh sáng (cuvet màu đen) vào khoang chứa mẫu. Chú ý đóng nắp khoang chứa mẫu.

- Chỉnh T của cuvet trống là 100% bằng cách nhấn phím 100%. Màn hình hiển thị

Waiting………..

T : 1 0 0 . 0 %       A:  0. 0 0 0

- Sau đó thay cuvet trống bằng cuvet ngăn ánh sáng. Kiểm tra xem T của cuvet ngăn ánh sáng có về giá trị 0 không? Nếu không, chỉnh T về giá trị 0 bắng cách nhấn 0%. Màn hình hiển thị như sau:

Waiting………..

T :      0 . 0 %       A:  3. 0 0 0

- Kiểm tra lại xem T của cuvet trống có về giá trị 100% hay không? Nếu không, nhấn lại nút 100% để điều chỉnh T của cuvet  trống. Lặp lại các bước trên cho đến khi máy hiển thị T củ cuvet trống là 100% và T của cuvet  ngăn sánh sáng là 0%.

- Đo độ truyền qua và độ hấp thụ

Sau khi điều chỉnh máy, cho cuvet mẫu vào khoang chứa mẫu. Đọc kết quả độ truyền qua và độ hấp thụ trên màn hình LCD.

- Đo nồng độ

Trước khi đo nồng độ của mẫu ta cần thiết lập đường cong nồng độ của mẫu chuẩn để điều chỉnh máy.

Sau đó, đặt cuvet mẫu cần đo vào khoang chứa mẫu và đưa vào chế độ đo.

Để hiển thị đường cong của mẫu chuẩn:

- Nhấn “MODE” >> “ CURVE”

C  >  ▌ L  O  A  D   NEW     EDIT

| N E W |  |  | T |
| --- | --- | --- | --- |

- Di chuyển con trỏ tới chữ LOAD. Nhấn “LOAD”

- Nhấn ENTER.

| C >L | L | > |  |  |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K : | 1 .K: 1. |  | 5 | 4 | 1 |  |  | 9 | B | : | - | 0 | . | 0 | 0 | 2 |

- Trong phần CURVE PRE-VIEW, di chuyển con trỏ tới đường cong cần hiển thị bằng cách nhấn phím 100% và nhấn ENTER. Hình minh họa dưới đây cho thấy đường cong được chọn là đường cong số 1:

C>L> 0   1  2  3  4  5  6  7  8  9

K : 1 .  5  4  1  9  B: _-  0. 0 0 2

- Nhấn ENTER  đường cong cần hiển thị hiện ra, hệ thống sẽ tự động quay trở lại chế độ đo nồng độ. Màn hình hiển thị sẽ như hình sau:  giá trị sau C2 là nồng độ của mẫu. Số 2 sau chữ C có nghĩa là giá trị được hiển thị là giá trị của cuvet số 2.

T : 9  .  9 %      A :  1  . 0  0  7

C  0  :  0   .  6  6

# GHI CHÚ SỬA ĐỔI

| Ngày sửa đổi | Lý do sửa đổi | Ngày ban hành lại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |